附件

生物反馈系统

一、设备功能及用途

该系统能够采集个体的生物电活动（如脑电、皮电、心电等）并加以放大，放大后的信号以视觉（如仪表读数、图像）或者听觉（如蜂鸣音、音乐等）形式表达，使个体得以了解自身的心理活动和生理活动以及相互关系和控制方法，进而改善个体的下丘脑和边缘系统，使各种心身疾病得到缓解。

二、技术参数

1、通过国内外SDA、FDA、CE、ITS、ISO13485认证；

2、设备使用无任何禁忌症，信号采用光纤传输；

3、设备配套IVA-CPT心理评估软件 ；

三、硬件要求：

1、产品结构及组成：由计算机、多参数生物反馈软件、编码器、数据采集连接部件、传感器、电极组成；

2、进口核心部件：信号处理器、传感器、专用电极、光纤等；

3、八通道数字化信号处理器，可监测肌电、脑电、皮电、体温、心电、血容量搏动和呼吸多种生理信号；

4、支持虚拟通道运算，每个物理通道最多支持255个虚拟通道；

5、信号处理器采用独立通道技术，任意通道可采集任意参数；

6、传感器必须采用独立传感器，有效避免信号之间的干扰；脑电电极是专业的盘状电极，可用于头部的任何位点，尤其是Cz位点；

7、具有实时在线阻抗测试，内置定标测试功能；

8、快速动态闪存功能，可作为动态多导生理信号记录仪。

四、软件要求：

1、全中文操作平台WindowsXP；

2、全进口训练软件，基本软件：BioNeuro Infiniti平台软件，支持AVI、MIDI、WAVE、MP3等通用媒体模式；

3、全进口编辑软件系统三套：数据通道编辑软件（Channel Edit）、训练界面编辑软件（Screen Edit）、训练方案编辑软件（Script Edit）；

4、支持单机全参数训练模式，支持DVD等训练模式和界面；

5、听觉反馈可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量；

6、视觉反馈可采用AVI格式的影像文件；

7、系统训练时可同时采用五个训练界面（Screen），并可输出直方图、数字或模拟；

8、指标、两维频谱图、三维频谱图；

9、支持视频实时采集、反馈功能；

10、可生成训练结果趋势报告，评估治疗效果。 方便的数据库管理功能。

五、其它要求

1、共模抑制比：脑电通道≥ 110dB；肌电、心电通道≥100dB

*AD采样率：表面肌电采集通道≥2048Hz；其他通道≥256Hz；噪声电平：≦3μV；输入阻抗：≥ 50MΩ；

2、 Procomp Infiniti 信号处理器的硬件技术指标：电压：3.6V-6.5V（光纤），最小4.0V（CF储存卡）；电池寿命：30小时（典型），20小时（最少）；传感器供应电压：7.260V±2mv；采样率： DC-512Hz@2048 位/秒；DC 增益精度：±0.5%（原始或自定标后）；DC补偿率：±3LSB （原始或自定标后）；系统精度：5%；通道数：8通道；数据传输：光纤传输 4000MB/S；传感器：前置传感器；内置IC芯片；EMG精度 0.3uv ( RMS)；

3、表面肌电传感器 （MyoScan Pro）：量程：0-400uV ，0-1600uV（RMS）；灵敏度：<0.1uv（RMS）；通道带宽：20Hz-500Hz；精准度：±5%，±0.3uv（RMS）；

4、脑电传感器（EEG-Z）：信号输入范围：0-200mV（RMS）；精准度：<0.1uv (RMS)；共模抑制比：>130dB；通道带宽：2Hz-1KHz；

精确度：±0.3uv（RMS）,±5%（10°C to40°C）；

5、脑电传感器（EEG）：输入阻抗：1，000，000M；信号输入范围：0-200mV（RMS）；精准度：<0.1uv (RMS)；共模抑制比：>130dB

通道带宽：2Hz-1KHz；精确度：±0.3uv（RMS）,±5%（10°C to40°C）；

6、皮电传感器（SC：体积：37mm×37mm×12mm；重量：25g                信号输入范围：0-30μΩ；共模抑制比：>130dB；通道带宽：2Hz-1KHz；精确度：±5%, 0.2 μΩ；

7、皮温传感器（TEMP）：体积：37mm×37mm×12mm；重量：25g ；信号输入范围：0-30μΩ；共模抑制比：>130dB；通道带宽：2Hz-1KHz；温度范围：10°C - 45°C（50°F – 115°F）；精确度：±1.0°C（±1.8°F）, 20°C – 40°C （68°F – 104°F）；

8、呼吸传感器（RESP）：信号输入范围：0-30μΩ；共模抑制比：>130dB；通道带宽：2Hz-1KHz；范围：30%–65%。；

9、血容传感器（BVP）：信号输入范围：0-12 mV RMS；共模抑制比：>130dB；通道带宽：0.05 Hz – 1K Hz；精确度：0% —100%。